| CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG / TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện ĐL-TN: {{ header.name }}

Ký hiệu: {{ header.no }}          Số hiệu: {{ header.serial }}

Nước (hãng) sản xuất: {{ header.country }}

Đặc tính đo lường: Dải tần số đo từ {{ header.Characteristics }}

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 2.461 : 2018

Phương tiện kiểm định: {{ header.equipment }}

Điều kiện môi trường:  nhiệt độ {{ header.temperature }}                độ ẩm {{ header.humidity }}

Đã tiến hành kiểm định ngày {{ header.today }}

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1 Kiểm tra bên ngoài

2 Kiểm tra kỹ thuật

3 Kiểm tra đo lường

{% if tables.A1.enabled %}

3.1 Xác định sai số tần số bộ dao động thạch anh

Bảng A1 - Xác định sai số tần số bộ dao động thạch anh

| Tần số thiết lập | Tần số đo được trên CNT-90XL (fCi) | Tần số đo được trên CNT-90XL (fC) | Sai số tần số (δf) | Sai số cho phép (δfcp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 MHz | {{ tables.A1.report_val() }} |  |  |  |
|  | {{ tables.A1.report_val() }} |  |  |  |
|  | {{ tables.A1.report_val() }} |  |  |  |
|  | {{ tables.A1.report_val() }} |  |  |  |
|  | {{ tables.A1.report_val() }} |  |  |  |
|  |  | {{ tables.A1.report_val() }} | {{ tables.A1.report_val() }} | ± 2,4×10⁻⁷ |

{% endif %}

{% if tables.A2.enabled %}

3.2 Xác định độ nhạy đầu vào kênh A

Bảng A2 - Xác định độ nhạy đầu vào kênh A

| Tần số thiết lập | Độ nhạy đo được | Độ nhạy cho phép |
| --- | --- | --- |
| 100 kHz | {{ tables.A2.report_val() }} | ≤ 15 mVrms |
| 1 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 10 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 25 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 40 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 60 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 80 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 100 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 150 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 200 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} | ≤ 25 mVrms |
| 250 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |
| 300 MHz | {{ tables.A2.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A3.enabled %}

3.3 Xác định độ nhạy đầu vào kênh B

Bảng A3 - Xác định độ nhạy đầu vào kênh B

| Tần số thiết lập | Độ nhạy đo được | Độ nhạy cho phép |
| --- | --- | --- |
| 100 kHz | {{ tables.A3.report_val() }} | ≤ 15 mVrms |
| 1 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 10 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 25 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 40 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 60 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 80 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 100 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 150 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 200 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} | ≤ 25 mVrms |
| 250 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |
| 300 MHz | {{ tables.A3.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A4.enabled %}

3.4 Xác định độ nhạy đầu vào kênh C

Bảng A4 - Xác định độ nhạy đầu vào kênh C

| Tần số thiết lập | Độ nhạy đo được | Độ nhạy cho phép |
| --- | --- | --- |
| 400 MHz | {{ tables.A4.report_val() }} | ≤ -27 dBm |
| 1 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 2 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 5 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 10 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 13 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 16 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 18 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} | ≤ -29 dBm |
| 19,9 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |
| 20 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} | ≤ -27 dBm |
| 22 GHz | {{ tables.A4.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A5.enabled %}

3.5 Xác định sai số đo tần số kênh A

Bảng A5 - Xác định sai số đo tần số kênh A

| Tần số thiết lập | Tần số đo được trên kênh A (fđo) | Sai số đo tần số (δf) | Sai số cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Hz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| 10 Hz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 100 Hz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 1 kHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 10 kHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 100 kHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 500 kHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 1 MHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 10 MHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 100 MHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |
| 300 MHz | {{ tables.A5.report_val() }} | {{ tables.A5.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A6.enabled %}

3.6 Xác định sai số đo tần số kênh B

Bảng A6 - Xác định sai số đo tần số kênh B

| Tần số thiết lập | Tần số đo được trên kênh B (fđo) | Sai số đo tần số (δf) | Sai số cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Hz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| 10 Hz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 100 Hz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 1 kHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 10 kHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 100 kHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 500 kHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 1 MHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 10 MHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 100 MHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |
| 300 MHz | {{ tables.A6.report_val() }} | {{ tables.A6.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A7.enabled %}

3.7 Xác định sai số đo tần số kênh C

Bảng A7 - Xác định sai số đo tần số kênh C

| Tần số thiết lập | Tần số đo được trên kênh C (fđo) | Sai số đo tần số (δf) | Sai số cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 MHz | {{ tables.A7.report_val() }} | {{ tables.A7.report_val() }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| 1 GHz | {{ tables.A7.report_val() }} | {{ tables.A7.report_val() }} |  |
| 2 GHz | {{ tables.A7.report_val() }} | {{ tables.A7.report_val() }} |  |
| 3 GHz | {{ tables.A7.report_val() }} | {{ tables.A7.report_val() }} |  |

{% endif %}

{% if tables.A8.enabled %}

3.8 Xác định sai số đo chu kỳ

Bảng A8 - Xác định sai số đo chu kỳ

| Tần số (chu kỳ) thiết lập trên Γ3-110, SMF-100A | Chu kỳ đo được (Tđo) | Sai số đo (δT) | Sai số cho phép (δTcp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Hz (200 ms) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| 10 Hz (100 ms) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 100 Hz (10 ms) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 1 kHz (1 ms) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 10 kHz (100 µs) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 100 kHz (10 µs) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 1 MHz (1 µs) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 2 MHz (0,5 µs) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 10 MHz (100 ns) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 50 MHz (20 ns) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 100 MHz (10 ns) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 200 MHz (5 ns) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |
| 300 MHz (3,33 ns) | {{ tables.A8.report_val() }} | {{ tables.A8.report_val() }} |  |

{% endif %}

4 Kết luận: {{ header.conclusion }}

| Người soát lại {{ header.reviewer }} | Kiểm định viên {{ header.inspector }} |
| --- | --- |